一、设备名称及数量

| 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 包号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高端插件式监护仪 | 4 | 25 | 1 |
| 高端心电监护仪 | 6 | 8 |  |
| 监护仪 | 8 | 10 |  |
| 超声多普勒胎儿监护系统 | 1 | 40 | 2 |
| 母亲/胎儿监护仪（无线） | 1 | 28 |  |
| 中央心电监护仪（一拖六） | 1 | 25 | 3 |
| 中央监护仪 | 1 | 35 |  |
| 中央监护系统 | 1 | 18 | 4 |
| 中央心电监护（一拖十五） | 1 | 155 | 5 |
| 遥测监护仪（1拖8） | 1 | 25 | 6 |
| 遥测心电监护系统 | 1 | 16 | 7 |
| 遥感监护系统 | 1 | 12 |  |
| 中央监护系统 | 1 | 23 |  |
| 心电监护仪 | 20 | 1 | 8 |
| 心电监护仪（无创） | 8 | 3.8 |  |
| 除颤仪 | 2 | 4.5 |  |
| 转运监护 | 1 | 2 |  |
| 转运监护仪 | 2 | 1.35 |  |

二、技术参数

1包：

高端插件式监护仪

- 一、基本配置：

监护仪配置：心电；血氧；无创血压；双有创血压；双通道体温；麻醉状态指示；肌松监测模块；麻醉深度监测模块；麻醉气体监测模块；锂电池

- 二、参数要求：

1.	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

2.	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口）。（提供监护仪主机插槽图片证明）

3.	★≥15.6英寸彩色电容触摸屏 ，分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.	采用无风扇设计

5.	可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

6.	配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

7.	基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8.	★基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9.	ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

10.	支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。（提供产品界面手册、截图或技术专利证名材料）

11.	提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

12.	支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

13.	具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

14.	无创血压适用于成人，小儿和新生儿

15.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式提供辅助静脉穿刺功能

16.	NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

17.	血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

18.	提供灌注指数（PI）的监测

19.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7，支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥6通道有创压监测

20.	有创压适用于成人，小儿和新生儿

21.	IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

22.	提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

23.	支持≥6道IBP波形叠加显示。

24.	★标配旁流EtCO2监测模块

25.	★标配麻醉深度BIS监测模块，模块作为监护仪模块通过三类注册；

26.	★标配肌松NMT监测模块，模块作为监护仪模块通过三类注册

27.	支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

28.	★支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

29.	支持升级模块，可与主流品牌的麻醉机、呼吸机、输注泵产品相连，实现麻醉机、呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

30.	支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

31.	具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

32.	标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。（提供产品、手册截图证明材料）

33.	★提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。（提供产品截图证明材料）

34.	患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

35.	工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

36.	产品设计使用年限≥10年（提供铭牌照片）

高端心电监护仪

- 一、基本配置：

心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压

二、参数要求：

（一）监护仪结构：

1.	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽。

3. 触摸屏≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。

4. 采用无风扇设计。

5. 内置高能锂电池，供电时间≥2小时。

6. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

（二）监测参数：

1.	基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压的同时监测。

2.	ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

3.	支持心律失常分析功能。

4.	适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

5.	具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

6.	无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

7.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式提供辅助静脉穿刺功能。

8.	无创血压成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

9.	血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

10.	提供灌注指数（PI）的监测。

11.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7，支持双通道有创压监测，支持升级≥6通道有创压监测。

12.	有创压适用于成人，小儿和新生儿。

13.	有创压测量范围：-50～360mmHg。

14.	提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 。

15.	支持升级≥6道有创压波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

16.	支持升级旁流EtCO2监测模块

17.	支持升级心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块

18.	支持升级肌松NMT、心排量C.O.模块。

19.	支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，提供≥4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看（提供相关证明文件）。

20.	支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品。

21.	支持升级模块，可与呼吸机、输注泵相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

（三）系统功能：

1.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

2.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

3.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

4.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

监护仪

一、监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.监护仪主机每个槽位均具备插件模块以及金属硬件通讯接口，保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽（提供图片证明)。

3.★英寸彩色电容触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280×800像素，通道显示≥10，显示屏亮度可自动调节。

4.采用无风扇设计。

5.内置高能锂电池，满载供电时间≥2小时。

6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

二、监测参数：

1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压的同时监测。

2.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

3.支持房颤及室上性心律失常分析功能。

4.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

5.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

6.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

7.★无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式提供辅助静脉穿刺功能。

8.无创血压成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

9.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

10.提供灌注指数（PI）的监测。

11.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7，支持双通道有创压监测，支持升级≥6通道有创压监测。

12.有创压适用于成人，小儿和新生儿。

13.有创压测量范围：-50～360mmHg。

14.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 。

15.支持升级≥6道有创压波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

16.★配备旁流EtCO₂监测模块，旁流EtCO₂监测模块支持选配升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

17.配备心肺复苏质量指数或EtCO₂监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度。

18.★支持肌松NMT、心排量C.O.模块。

19.★支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，提供≥4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。

20.支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品。

21.支持升级模块，可与麻醉机、输注泵相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

三、系统功能：

1.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

2.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

3.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

4.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

2包：

超声多普勒胎儿监护系统

参数要求：

    - 整机

  - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

  - 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理；

  - 采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册。（提供相关证明文件）

  - ★集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放；（提供证明图片）

  - 多床位监护：一套工作站标配同时监护4床单胎孕妇；一台机器可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇；

  - 显示：配置21.5英寸医用一体机，更安全可靠，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面；

  - 具有监护计时提醒功能；

  - 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；

  - 支持升级正弦波CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持升级低变异性CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持升级无变异的心动过速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持升级延长减速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持伴有减速的低心率变异CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持无变异的多发变异减速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持伴有减速的心动过速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持无变异的心动过缓CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持无变异的反复性晚减CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 支持疑似延长减速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

  - 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

  - SOV（信号重合）报警功能；

  - 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

  - 掉电保护功能：每分钟自动暂存；

  - 数据库海量存储，全程CTG浏览，并可选段诊断、打印；

  - 工作站可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理；

    - 胎儿监护指标

无线探头（无线胎心探头4个、无线宫缩压力探头4个）：

  - 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，超声波束声强：Iob<1mW/cm2

  - 探头防水设计: IPX8防水等级；

  - 支持单胎、双胎、三胞胎监测功能，单双三胎任意配置；

  - 无线探头工作距离≥20m（明视）；

  - 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；

  - 一体化360度探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计；

  - ★无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；

  - 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

母亲/胎儿监护仪（无线）

- 一、基本配置：

- 中央监护系统（1套）、无线超声多普勒胎儿监护仪（4台）

- 探头名称及数量：

- 胎心探头2个、宫外压探头2个

- 二、参数要求：

- 中央监护系统（1套）

- 支持有线/无线接入≥120台床边机和32个客户端；

- 支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

- ★配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议（提供证明文件）。

- 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警；

- 胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

- SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

- 可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

- 强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

- 可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

- 符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

- 能打印多种报告；

- 打印支持国标/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型

- 支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

- 可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

- ★可升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；（提供界面截图证明）

- 支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。

- ★支持断线续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。（提供证明文件）

- 无线超声多普勒胎儿监护仪（4台）

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 探头IPX8防水等级；

- ★探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩（提供相应检测报告说明）；

- ★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性（提供相应证明文件）；

- 打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≥10.1英寸高清晰液晶彩屏，多角度翻转；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- ★支持升级正弦波CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 支持升级低变异性CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- ★支持升级无变异的心动过速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 支持升级延长减速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 伴有减速的低心率变异CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 无变异的多发变异减速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 伴有减速的心动过速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 无变异的心动过缓CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- ★无变异的反复性晚减CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 疑似延长减速CTG曲线预警；（需提供产品说明书证明）

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 支持无线探头，支持无线双胎心监护；

- 国内医用专用频段，不受民用信号干扰；

- 无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

- ★无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 负责端口连接通畅

3包：

中央心电监护仪（一拖六）

- 一、基本配置：

中央监护站＋床旁6监护仪

- 二、参数要求：

（一）：中央监护系统参数：

1.1  系统符合CE 的LVD （低电压）指令和EMC 指令

1.2  主机CPU：≥4 核，内存：≥4GB ，硬盘：≥500 GB ，支持双硬盘数据冗余，USB 接口：≥2 个1.3  配备≥18英寸触摸屏显示器

1.4  显卡：支持双屏或多屏

1.6  配备结果打印机或记录仪1台，支持A4纸张结果打印

2、可以连接的监护设备数量≥32台

3、在单个显示器的多床观察界面可以显示的最大的病人区段数量≥16

4、回顾功能要求

4.1  具备至少8 小时动态短趋势

4.2  具备至少240 小时的趋势图和趋势表

4.3  具备至少240 小时的全息波形和压缩波形

4.4  具备至少720 条C.O. 测量结果

4.5  具备至少3000 条NIBP 测量结果

4.6  具备至少3000 条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16 秒波形

4.7  具备至少48 小时的呼吸氧合曲线

4.8根据病人数据大小和硬盘空间的大小最多支持20000 个历史病人监护数据的回顾

4.9  具备至少720 条12 导分析结果，每个分析结果保存12 道分析波形

4.10 具备ST回顾，具备至少240 小时ST 片段

5、具备计算功能，支持血流动力学计算、氧和计算、通气计算和肾功能计算

6、支持打印功能，支持打印内容有：趋势图报告、趋势表报告、全息波形报告、事件报告、12 导静息分析结果、多导心电报告、ST 回顾报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告、实时报警报告、报警限报告、概述报告

（二）：监护仪参数

1：整机要求：

1.1、，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计。

★1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、监护仪设计使用年限≥10年（提供铭牌照片）。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证（提供彩页证明材料）。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防护等级。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、具备手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

3.1、★具备所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.2、具备肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、具备≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、具备48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、具备监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、具备RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、具备监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、具备升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、具备它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、具备与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

3.其他特殊需求：

耗材或配件质保不少于1年，设备生产日期在半年内。

中央监护仪

一拖八，其中含三台监护仪，三台遥测心电监护（含血压、血氧），两台遥测心电监护，具体参数要求如下：

一、中央监护仪

1、≥24英寸宽屏显示，分辨率≥1920×1080,支持双屏显示

2、单屏可同时显示16床位患者信息

3、每床位可存储120小时8通道全息波形回顾

4、联网方式：支持双天线数字式遥测联网，有线或无线（2.4G或5G）联网

5、配置HL7协议波形及数值输出功能

★6、支持8通道脑电同屏显示功能

7、可连接同品牌所有型号的床旁监护仪、遥测发射盒

二、双参数遥测发射盒参数要求：

★1、监护参数：ECG，及Resp （呼吸）

2、具备屏幕，EL有机发光软屏

3、输入阻抗：≥5MΩ，具备起搏监测功能

4、发射盒上具备护士呼叫功能

5、遥测盒尺寸：≤高78mm×宽54mm×深26mm

6、遥测盒含电池重量：≤110g

7、ECG导联线具有防屏蔽功能

8、安全防护：除颤保护CF级

9、通信方式：双天线数字式，采用医疗专用频段420~425MHz,

10、微功率：发射功率＜10MW

11、发射盒及附件为原厂配套

三、三参数遥测发射盒要求：

★1、可测量参数：心电、脉搏血氧饱和度、脉率、呼吸

2、具有EL彩色显示屏，信号无延迟，无死角观察，屏幕防摔

信息显示：可显示ECG波形，SpO2波形及数值，脉率，脉搏信号强度，ECG导联脱落，电池电量等信息

- 节电设计：支持连续≥8天不间断心电监护，或≥5天心电，血氧同时监护。

- 4、安全防护：电击防护CF级。

5、带护士呼叫按钮。

6、遥测盒重量≤140克

★7、遥测盒防水等级≥IPX8

★8、适用于成人，儿童，新生儿

9、遥测通信方式：双天线数字式，采用医疗专用频段420~425MHz,发射功率≤10MW

10、SpO2测量：

10.1、测量范围：0~100%SpO2，

10.2、SpO2测量精度:

80%SpO2≤%SpO2≤100%SpO2:±1%SpO2

50%SpO2≤%SpO2＜80%SpO2:±2%SpO2

10.3、脉率测量范围: 30~300 bpm

★10.4、血氧传感器防水等级≥IPX5

10.5、遥测盒配置血氧探头要求导联线长度≤0.6米

11、发射盒及附件为原厂配套

四、多参数发射盒参数要求：

★1、参数支持：心电，呼吸，血氧，脉搏，灌注指数PI、无创血压。

- 血压测量模块内置，患者只需佩戴一个盒子即可测量无创血压

- 3、血压数值实时传送至中央监护系统

★4、血压测量具备升压法测量模式

5、降压法及升压法可自动或手动切换。

6、血氧传感器防水等级≥IPX5

4、遥测盒配置血氧探头要求导联线长度≤0.6米，无需转接线即可接入盒子。

5、多参数遥测盒（含血压）重量≤310g

6、通信方式：双天线数字式，采用医疗专用频段420~425MHz, 8、标配可穿戴背包背带

9、遥测盒本机可存储720分钟历史数据

10、发射盒及附件为原厂配套

五、心电监护仪参数要求：

★1、操作方式：标配触摸屏

2、屏幕：≥12英寸，彩色显示屏

3、电池：标配锂电池，单支电池充满电后监护时间≥6小时

4、存储：≥120小时全息波形存储

5、ECG功能：

5.1ECG波形可层叠显示

5.2可同屏显示7导联ECG

5.3高T波抑制能力，ESU防护

5.4频率特性：0.05~150Hz

5.5QRS识别模式：成人，儿童，新生儿

5.6标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8%

6、SpO2功能：

6.1成人用血氧饱和度探头原厂配套，可水洗消毒

6.2成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感

6.3可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI

7、标配HL7协议接口及HL7 波形输出功能，与HIS无障碍连接

8、患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法。

六、多参数监护仪参数要求：

★1、操作方式：标配触摸屏

2、屏幕：≥12英寸，彩色显示屏

3、电池：标配锂电池，单支电池充满电后监护时间≥6小时

4、存储：≥120小时全息波形存储

5、ECG功能：

5.1ECG波形可层叠显示

5.2可同屏显示7导联ECG

5.3高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测

5.4频率特性：0.05~150Hz

5.5QRS识别模式：成人，儿童，新生儿

5.6标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8%

6、SpO2功能：

6.1成人用血氧饱和度探头原厂配套，可水洗消毒

6.2成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感

6.3可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI

7、标配HL7协议接口及HL7 波形输出功能，与HIS无障碍连接

8、标配双通道有创压接口

★9、标配呼吸末二氧化碳接口：

9.1传感器预热时间短：≤5S

9.2传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒

9.3支持插管及非插管患者测量，支持新生儿插管法测量

4包：

中央监护系统

一、基本配置：中央监护系统1套、一体式监护仪13台、插件式监护仪2台。

二、参数要求

1、一体式监护仪

1.1基本要求

1.1.1便携一体式监护仪, 整机无风扇设计。

1.1.2主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

1.1.3≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600。

1.1.4标配锂电池工作时间≥4小时，大容量锂电池工作时间≥8小时。

1.2监测要求

1.2.1标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

1.2.2标配3/5导心电；

1.2.3★具有强大的心电抗干扰能力，共模抑制能力≥106db

1.2.4具备心拍类型识别功能；

1.2.5≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

1.2.6具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

1.2.7血氧测量范围：0%-100%，脉率测量范围：20bpm-300bpm；

1.2.8标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；

1.2.9具有与NIBP同侧测量功能；

1.2.10无创血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

1.2.11具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

1.2.12可升级双通道有创压，可适用于成人、小儿、新生儿

1.2.13具有双通道体温监测，可提供体温差值显示，支持体表和腔内两种体温探头类型。

1.3系统要求

1.3.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；

1.3.2支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；

1.3.3支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

1.3.4计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；

1.3.5支持不小于2000小时趋势图/表、3000组NIBP列表、2000组报警事件、48小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

1.3.6★具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。

2、插件式监护仪

2.1基本要求

2.1.1插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。

2.1.2≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥10通道波形显示，自动调节屏幕亮度。

2.2监测要求

2.2.1★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、有创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、顺泰血压、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。

2.2.2标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

2.2.3★心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，共模抑制能力≥106db。

具备心拍类型识别功能.

2.2.4≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

2.2.5具有心率变异性分析功能；

2.2.6支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；

2.2.7具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV;

2.2.8具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；

2.2.9无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面

2.3系统要求

2.3.1具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧等；

2.3.2具备计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

2.3.3计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

2.3.4可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾

3.中央监护系统

3.1主机CPU：最低4 核，内存：≥4GB ，硬盘：≥500 GB ，支持双硬盘数据冗余，USB 接口：≥2 个。

3.2配置1个显示器，尺寸≥18英寸；配置外接大屏1个。

3.3 ★多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。

3.4可以连接的监护设备数量不小于32台。

3.5 多床监护，可以同时对64(双屏下64，单屏下32)位病人进监护，波形与参数可交换选择显示。自定义病床显示行列组合。

4.其他要求：

4.1使用年限≥10年。（提供铭牌照片）

5包：

中央心电监护（一拖十五）

- 基本配置：

1.1 心电中心监护系统1套；

1.2 高端重症监护仪10台；

1.3 血流动力学监护仪2台：PICCO监护仪1台；Flotrac监护仪1台；

1.4穿戴式监护仪3台

- 参数要求：

中心监护系统（一拖十五）

整体要求：中心监护系统包含中央站一套，血流动力学监护仪2台，高端重症监护仪10台，穿戴式监护仪3台。

一、中央监护站参数

1.中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

2.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置

3.工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置

4.浏览站具备远程集中监护中央站上接收的病人功能

5.远程查询具备远程浏览中央站上接收的病人功能

6.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连

7.标配高清显示屏2台，屏幕尺寸：护士站≥23.8英寸，医师办公室≥65英寸，分辨率≥1920×1080,支持双屏显示

二、 高端重症监护仪（10台）

（一）监护仪结构：

1.	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.	监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块以及金属硬件通讯接口（非供电接口），提供监护仪主机插槽（提供图片证明)。

3. 标配基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持无缝转移，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

4. ★≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。

5. 整机采用无风扇设计。

6. 内置高能锂电池，供电时间≥2小时。

7. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

（二）监测参数：

1.	基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，双通道有创血压的同时监测。

2.	ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

3.	支持房颤及室上性心律失常分析功能（提供产品界面、手册截图或证明材料）。

4.	提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

5.	具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

6.	无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

7.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式提供辅助静脉穿刺功能。

8.	无创血压成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

9.	血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

10.	提供灌注指数（PI）的监测。

11.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7，支持双通道有创压监测，支持升级≥6通道有创压监测。

12.	有创压适用于成人，小儿和新生儿。

13.	有创压测量范围：-50～360mmHg。

14.	提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 。

15.	★支持升级≥6道有创压波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

16.	★支持升级旁流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持选配升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

17.	支持升级心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度。

18.	支持升级肌松NMT、心排量C.O.模块。

19.	支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，提供≥4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看（提供相关证明文件）。

20.	支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品。

21.	★支持升级模块，可与呼吸机、输注泵相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

（三）系统功能：

1.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

2.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能（提供产品、手册截图证明材料）。

3.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

4.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

三、血流动力学监护仪（PICCO）1台

监护仪结构：

1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和模块插件箱分体化设计，主机，显示屏（非外接拓展屏）可分体安装，可支持≥2个模块插件箱，每个插件箱槽位≥8个

2. 插件箱每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），提供监护仪主机插槽图片证

3. ★≥22英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 采用无风扇设计，配备内置锂电池

5. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

1. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2. 标配基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持无缝转移，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

3. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

4. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析

5. ★支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图等证明文件

6. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

7. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

8. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

9. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，提供辅助静脉穿刺功能。

10. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

11. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。提供灌注指数（PI）的监测

12. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

13. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

14. 有创压适用于成人，小儿和新生儿

15. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

16. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

17. 支持升级多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

18. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，

19. 技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

20.支持升级心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

21. 支持升级麻醉深度BIS模块、AG模块、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册

22. 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

23. 支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品

24. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

25. ★标配PICCCO模块或PICCO单机

系统功能：

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进

- 2.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

3. 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

4. ★支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

5. 提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

6. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

7. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

8. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

9. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

10.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

11. 支持与麻醉机，除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

产品设计与认证

四、血流动力学监护仪（FloTrac）1台

监护仪结构：

1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和模块插件箱分体化设计，主机，显示屏（非外接拓展屏）可分体安装，可支持≥2个模块插件箱，每个插件箱槽位≥8个

2. 插件箱每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），提供监护仪主机插槽图片证

3. ★≥22英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 采用无风扇设计，内置锂电池

5. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

1. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

2. 标配基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持无缝转移，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

3. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

4. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥27种实时心律失常分析

5. ★支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图等证明文件

6. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

7. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

8. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

9. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，提供辅助静脉穿刺功能。

10. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

11. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。提供灌注指数（PI）的监测

12. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

13. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

14. 有创压适用于成人，小儿和新生儿

15. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

16. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

17. 支持升级多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

18. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测19. 技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

20.支持升级心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

21. 支持升级麻醉深度BIS模块、AG模块、肌松NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册

22. 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

23. ★标配FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，满足连续血流动力学监测需求

24. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

系统功能：

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音

- 2.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

3. 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

4. ★支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

5. 提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

6. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

7. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

8. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

9. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

10.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

11. 支持与麻醉机，除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

产品设计与认证

五、穿戴模块（3套）

整机要求：

  - 穿戴式监护仪，监护系统可以直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动、上厕所时佩戴穿戴监护进行生命体征监测

  - ★可作为中央站的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护

  - ★负责心电监测的模块部分重量需要≤40g

  - 安全规格：ECG, SpO2 , RESP， NIBP监测参数防电击程度属于CF型应用部分

  - 穿戴监护包含显示屏，主显示屏分辨率≥240*240像素，至少支持一道波形显示

  - 续航：血氧、心电监测部分工作时间不小于48h，NIBP监测可至少完成600次测量

  - 穿戴监护各主机部分防水等级≥IPX2

监测参数：

  - ★医疗级穿戴监护仪，支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测

  - 采用专利的抗运动算法

  - HR规格：成人测量范围15-300bpm，小儿测量范围15-350bpm

  - 呼吸测量导联可选导联I和导联II

  - 呼吸测量范围：0-200rpm

  - 血氧饱和度在70%-100%范围内，运动状态下精度可达到±3%

  - 血氧饱和度支持PI监测，测量范围可达0.05%-20.0%

  - 可选配指环式血氧附件

  - NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg

  - NIBP测量提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

  - ★穿戴监护仪支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间

  - ★穿戴监护仪至少支持患者4种状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒

- 系统功能：

  - 图形化提示心电、血氧附件脱落

  - 支持≥8小时的趋势数据存储

  - ★穿戴监护仪可与中央站连接，中央站可显示穿戴模式界面，包括呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等

  - 穿戴监护支持间隔≤每2分钟向中央站发送显示生理参数；支持切换监护模式，可切换到连续波形和数值的监测与呈现

6包：

遥测监护仪（1拖8）

- 基本配置：

1.显示器≥19英寸，分辨率≥1920×1080

2.操作系统:Windows操作系统

- 3.★支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，多床位集中显示

- 4.支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括管理病人信息、参数配置、启动无创血压测量

- 参数要求：

- 整机性能

- 产品适用于对成人、小儿的监测

- ★遥测发射盒采用IPS电容触摸幕，屏幕尺寸≥2.6英寸

- 遥测发射盒具备≥IP24防水等级，无创血压模块具备≥IP22防水等级

- ★遥测发射盒通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF

- ★遥测发射盒重量≤140克（含锂电池）

- 无创血压模块重量≤180克（含锂电池）

- 遥测发射盒能正确识别心电导联类型、血氧探头，自动切换为相应的界面

- 更换电池后，主机自动开机，节省操作时间

- 提供便携式背带，方便佩戴，可选配腕带

二、监测参数

- ★标配心电、呼吸、血氧、体温、无创血压

- 心电(EEG)：3导心电监测，可选配5导联监测，HR测量范围：成人：10bpm ～ 300bpm，小儿：10bpm ～ 350bpm

- 心电电缆接口可同时接入体温传感器，用于体温测量

- 心电滤波模式：0.05-40Hz，0.5-40Hz，1-25Hz

- 呼吸（Resp）：测量范围0 rpm ～ 150 rpm，分辨率：1rpm，精度：±2rpm

- 血氧饱和度（SpO2）：测量范围：0-100%，分辨率：1%，精度：70%～100%（±2%）

- 脉搏（PR）：测量范围：25～300 bpm，分辨率：1bpm，精度：±3bpm

- 灌注指数（PI）：测量范围：0.05～20.00%，分辨率：0.01%

- 无创血压(NIBP)：无创血压可测量收缩压、舒张压、平均压和脉率，具有手动、周期、快速和序列四种测量模式

三、系统功能

- 采用自主数字化桥接无线联网技术，实现监测数据的传输

- ★与床旁监护仪共同一套中央监护系统，便于科室集中管理患者生命体征信息

- ★锂电池工作时间不小于70小时，全参数监测时间不小于60小时

- 其他特殊需求：

必要耗材或配件质保不少于一年，设备生产日期在半年以内。

7包：

遥测心电监护系统

1.整机要求（数量3个）

1.1遥测发射盒重量≤200g.（含电池）。

1.2遥测发射盒尺寸≤100mm*60mm＊30mm。

1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

1.4遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，提供彩页或说明书证明文件。

1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

2.监测参数

2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，选配血氧监测，提供SpO2，PR，测量值。

2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、说明书或技术专利证名等证明材料。

2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。

2.5提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）

2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）

2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.10提供起搏分析。

2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，提供彩页或说明书等证明文件。

2.14血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

2.15可显示弱灌注指数（PI）。

3.系统功能

3.1遥测发射盒有三个按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

3.3具备在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

3.4具备设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

3.5具备给患者发送消息。

3.6可以采用一块可充电锂电池供电，锂电池满载工作时间≥170h；可以采用干电池供电，工作时间不≥110h。

3.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

3.8锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。

3.9投标产品适用于成人、小儿的监测。

4中央监护系统（1套）

1.1  系统符合CE 的LVD （低电压）指令和EMC 指令

1.2  主机CPU：≥4 核，内存：≥4GB ，硬盘：≥500 GB ，支持双硬盘数据冗余，USB 接口：≥2 个

1.3  配备不小于18英寸显示器，可选配触摸屏，最多可支持2个显示器

1.4  显卡：支持双屏或多屏

2、可以连接的监护设备数量不小于32台

3、在单个显示器的多床观察界面可以显示的最大的病人区段数量不小于16

4、回顾功能要求

4.1  具备至少8 小时动态短趋势

4.2  具备至少240 小时的趋势图和趋势表

4.3  具备至少240 小时的全息波形和压缩波形

4.4  具备至少720 条C.O. 测量结果

4.5  具备至少3000 条NIBP 测量结果

4.6  具备至少3000 条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16 秒波形

4.7  具备至少48 小时的呼吸氧合曲线

4.8  支持≥20000 个历史病人监护数据的回顾

4.9  具备至少720 条12 导分析结果，每个分析结果保存12 道分析波形

4.10 具备ST回顾，具备至少240 小时ST 片段

5、具备计算功能，支持血流动力学计算、氧和计算、通气计算和肾功能计算

6、支持打印功能，支持打印内容有：趋势图报告、趋势表报告、全息波形报告、事件报告、12 导静息分析结果、多导心电报告、ST 回顾报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告、实时报警报告、报警限报告、概述报告

遥感监护系统

一、基本配置：1套中央监护系统，8个遥测心电盒

二、参数要求：

1.整机要求（数量8个）

1.1遥测发射盒重量不超过170克（含电池）。

1.2遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

1.3遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，提供彩页或说明书证明文件。

1.4遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

2.监测参数

2.1标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，选配血氧监测，提供SpO2，PR，测量值。

2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、说明书或技术专利证名等证明材料。

2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。

2.5提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

2.6心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）

2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）

2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.10提供起搏分析。

2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析，提供彩页或说明书等证明文件。

2.14血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

2.15可显示弱灌注指数（PI）。

3.系统功能

3.1遥测发射盒有三个按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

3.3支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

3.4支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

3.5支持给患者发送消息。

3.6可以采用一块可充电锂电池供电，锂电池满载工作时间≥170h；可以采用电池供电，工作时间≥110h。

3.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

3.8锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。

3.9所投产品通过中国国家食品药品监督管理局二类医疗器械产品注册，配合中心监护系统使用心电信号分析通过三类注册。

3.10投标产品适用于成人、小儿的监测。

4中央监护系统（1套）

1.1  系统符合CE 的LVD （低电压）指令和EMC 指令

1.2  主机CPU：≥4 核，内存：≥4GB ，硬盘：≥500 GB ，支持双硬盘数据冗余，USB 接口：≥2 个

1.3  配备≥18英寸显示器，可选配触摸屏，最多可支持2个显示器

1.4  显卡：支持双屏或多屏

2、可以连接的监护设备数量不小于32台

3、在单个显示器的多床观察界面可以显示的最大的病人区段数量不小于16

4、回顾功能要求

4.1  具备至少8 小时动态短趋势

4.2  具备至少240 小时的趋势图和趋势表

4.3  具备至少240 小时的全息波形和压缩波形

4.4  具备至少720 条C.O. 测量结果

4.5  具备至少3000 条NIBP 测量结果

4.6  具备至少3000 条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16 秒波形

4.7  具备至少48 小时的呼吸氧合曲线

4.8  支持20000 个历史病人监护数据的回顾

4.9  具备至少720 条12 导分析结果，每个分析结果保存12 道分析波形

4.10 具备ST回顾，具备至少240 小时ST 片段

5、具备计算功能，支持血流动力学计算、氧和计算、通气计算和肾功能计算

6、支持打印功能，支持打印内容有：趋势图报告、趋势表报告、全息波形报告、事件报告、12 导静息分析结果、多导心电报告、ST 回顾报告、心律失常统计报告、呼吸氧合图报告、实时报警报告、报警限报告、概述报告

中央监护系统

- 一、基本配置：中央监护系统1、心电遥测盒15个。

- 二、参数要求

- 1、心电遥测盒

- 1.1基本要求

- 1.1.1遥测发射盒重量≤200克（含电池）。

- 1.1.2遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1米跌落测试。

- 1.1.3 彩色液晶显示屏，屏幕大于1.0英寸。

- 1.1.4遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 1.2监测要求

- 1.2.1标配血氧饱和度，心电，脉率参数。

- 1.2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

- 1.2.3心电具备监护、ST模式。

- 1.2.4提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人50 – 250 bpm，小儿50– 250 bpm。

- 1.2.5提供ST段分析，提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 1.2.6提供起搏分析。

- 1.2.7血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

- 1.3系统要求

- 1.3.1遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

- 1.3.2支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

- ★1.3.3 配备可充电电池供电，并配备充电装置。

- 1.3.4采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

- 2.中央监护系统

2.1主机CPU：最低4 核，内存：≥4GB ，硬盘：≥500 GB ，支持双硬盘数据冗余，USB 接口：≥2 个。

2.2配备2个显示器，尺寸≥18英寸。

2.3 显卡：支持双屏或多屏。

2.4可以连接的监护设备数量不小于32台。

2.5 在单个显示器的多床观察界面可以显示的最大的病人区段数量不小于16。

- 3.其他要求：

3.1使用年限≥10年（提供铭牌照片）。

8包：

心电监护仪

一、基本配置：

具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏功能

二、参数要求：

★1.可用于监护成人,儿童,新生儿患者；（提供注册证）

★2.≥10寸彩色液晶触摸屏；可用按钮、旋钮进行操作;

三.监测参数：

3.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

3.2具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联；

3.3具备3导、5导、6导心电导联切换功能，具备新生儿、监护、手术模式；

3.4具备智能导联脱落监测功能；

3.5具备动态血压分析；

四.系统功能：

4.1具有三级声光报警，参数报警级别可调；

★4.2具备物联网功能;

4.3支持院内设备使用分析报告输出。（提供证明文件）

4.4血压提供手动、周期、快速、序列四种测量模式。周期模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持任意整数数值；

4.5支持外部USB存储设备；

4.6具备Nurse Call报警功能；

4.7支持VGA外接拓展显示屏；

4.8具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

4.9标配普通锂电池，工作时间≥4小时；

4.10支持多通道记录仪；

四、其他特殊需求：

1、易损件质保期≥1年

2、易损件单独报价

3、设备生产日期在半年内

心电监护仪（无创）

一、基本配置：

具有心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏功能

二、参数要求：

1：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级≥IPX1。

1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕具备宽视角设计技术。

1.5、可支持遥控器无线操作监护仪。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或其他有效证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、具备手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、具备辅助静脉穿刺功能。

2.15、具备双通道体温和温差参数的监测功能, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。

3.7、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.15、提供屏幕截图功能。

3.16、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

除颤仪

- 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能

- 2.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 4.除颤充电迅速，开机进入系统≤2s，充电至200J≤3s，ECG恢复基线≤2.5s

- 5.选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- 6.可选配监护功能：血氧饱和度，无创血压，ETCO2.

- 7.1块电池至少可支持360J除颤200次。

- 8.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 9.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 10.全中文操作界面、AED中文语音提示。

- 11.彩色显示屏≥7”, 分辨率≥640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 12.150mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 13.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 14.具备良好的防水性能，防水防尘级别≥IP44。

- 15.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m六面跌落冲击。

- 转运监护

- 一、基本配置：

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测；

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准；

- 具备≥5英寸触摸显示屏；

- 具备≥IP44级防尘防水；

- 内置锂电池供电≥5小时的持续监测；

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电；

- 二、探头名称及数量：

- 1.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和通道体温；

- 2.可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

- 3.选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 三、参数要求：

- 1.心率测量范围：成人15 ~ 300 bpm，小儿/新生儿15 ~ 350 bpm；

- 2.波速提供50mm/s，25 mm/s、等可选；

- 3.提供≥23种心律失常事件的分析；

- 4.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板；

- 5.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值；

- 6.可显示弱灌注指数（PI）；

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式；

- ≥100小时 趋势表、趋势图回顾；

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

- ≥700条NIBP测量结果回顾；

- ≥40小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

- 11.可以连接医院网络

转运监护仪

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- 支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

- 可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min

- 选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测

- 可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

- 可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

- 可选配≥19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

- 支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截图证明材料

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥25种实时心律失常分析

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥800条NIBP测量结果回顾。

- ≥40小时全息波形回顾。

- ≥100小时趋势数据回顾。

- 通过国家III类注册

- 产品设计使用年限≥8年（提供铭牌照片）。